
YZ-1000 泵吸式复合气体检测仪（数据存储及打印）
	[image: image1.jpg](LT

0019 1850




一、产品描述 
YZ-1000泵吸式复合气体检测仪，适用于各种工业环境和特殊环境中的气体浓度检测，采用进口催化燃烧/电化学/红外式气体传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内置4000mA大容量聚合物可充电电池，超长待机；采用3.5寸全视角IPS工业级彩屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上查看历史数据，具有存储、数据导出、温湿度检测等功能

仪器特色： 
① 采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器，24位ADC数据采集芯片，测量精度为业内最高水平 
② 采用3.5寸全视角IPS工业级彩屏，分辨率为320x480，完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值
② PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四种浓度单位可自由切换，高低量程可自动切换 
③ 同时检测1-5种气体，传感器任意组合，支持PM2.5粉尘粒子传感器、温湿度传感器、其它类型的各种传感器 
④ 具有数据存储功能，可以存储数据100000组，可在屏幕上直观查看历史数据，可导出数据
具有数据打印功能， 可配微型打印机打印数据 
具有温湿度检测功能，可检测现场或者管道内气体的温湿度值
⑤ 各种模式可调整：检测模式、存储模式、打印模式、显示模式、气泵模式
⑥ 内置强力抽气泵，可在微负压环境下工作，合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰
⑦ 具有过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能 
⑧ 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，并且具有数据恢复功能 
⑨ 全中文/英文操作菜单，简单实用 
⑩ 带温度补偿功能，仪器防尘、防水设计，配有粉尘过滤器，可用于各种恶劣的场合

三、技术参数：


	检测气体：
	支持1-5个传感器，各种类型的气体传感器任意组合

	测量范围：
	视具体传感器而定

	分 辨 率：
	视具体传感器而定

	  粉尘粒子：
	可选配PM2.5激光粉尘粒子传感器（0.3um、2.5um、10um）

	温 湿 度：
	选配件，温度检测范围：-40 ～ 120℃，湿度检测范围：0-100%RH

	检测方式：
	泵吸式，内置强力抽气泵，流速：100-1000mL/min可调，可在微负压环境下工作

	检测精度：
	≤±3%
	线性误差：
	≤±1%

	响应时间：
	≤20秒（T90）
	零点漂移：
	≤±1%（F.S/年）

	恢复时间：
	≤20秒
	重 复 性：
	≤±1%

	检测模式：
	实时检测、定时检测可设置

	存储模式：
	实时存储、定时存储可设置；可存储数据100000组，可在屏幕上查看历史数据

	防爆标志：
	ExdII CT4（本安型）
	壳体材料：
	ABS+PC

	防护等级：
	IP65
	工作温度：
	-30 ～ 60℃

	工作电源：
	4000mA可充电聚合物电池
	工作湿度：
	≤95%RH，无冷凝结露

	尺寸重量：
	180*85*55 mm（L×W×H）
0.5 Kg（仪器净重）
	工作压力：
	-30Kpa ～ 100Kpa

	标准配件：
	粉尘过滤器、铝合金仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、数据线、标定罩

	  可选配件：
	① 微型打印机
② PM2.5激光尘埃粒子传感器 
③ 其它各种类型的传感器，可订制 
④ 水气过滤器


可检测的气体列表


